| ICS | 23.060.40 |
| --- | --- |
| CCS | J 16 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

工业控制阀用气动放大器

Pneumatic amplifier for Industrial control valves

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本参数、结构型式	1

4.1 基本参数	1

4.2 结构型式	2

5 要求	2

5.1 工作环境	2

5.2 基本误差	2

5.3 回差	2

5.4 死区	2

5.5 密封	2

5.6 流量系数Cv	3

5.7 耗气量	3

5.8 动作寿命	3

5.9 气源压力变化影响	3

5.10 环境温度变化影响	3

5.11 安装位置变化影响	3

5.12 输入过载影响	3

5.13 机械振动影响试验	3

5.14 抗运输环境性能	3

5.15 热老化	3

5.16 辐照老化	3

5.17 交变湿热	4

5.18 循环老化	4

5.19 加压循环	4

5.20 地震	4

5.21 辐照	4

5.22 外观	4

6 试验方法	4

6.1 试验条件	4

6.2 基本误差试验	5

6.3 回差试验	5

6.4 死区试验	5

6.5 密封试验	5

6.6 流量系数试验	5

6.7 耗气量试验	6

6.8 动作寿命试验	6

6.9 气源压力变化影响试验	6

6.10 环境温度变化影响试验	6

6.11 安装位置影响试验	7

6.12 输入过载影响试验	7

6.13 机械振动影响试验	7

6.14 抗运输环境性能试验	7

6.15 热老化试验	7

6.16 辐照老化试验	8

6.17 交变湿热试验	8

6.18 循环老化试验	8

6.19 加压循环试验	8

6.20 地震试验	8

6.21 辐照试验	9

6.22 外观	9

7 检验规则	9

7.1 出厂检验	9

7.2 型式试验	9

8 使用说明书	10

9 标志、包装、贮存	10

9.1 标志	10

9.2 包装	10

9.3 贮存	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由吴忠仪表有限责任公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：吴忠仪表有限责任公司、中国核动力研究设计院、中国核电运行管理有限公司。

本文件主要起草人：王学朋、杨富江、海俭勤、王勇、吴小飞、熊伟华、吴佳欣、冯骥、吕晓栋。

工业控制阀用气动放大器

范围

本文件规定了工业控制阀用气动放大器的基本参数、结构型式、要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、贮存。

本文件适用于核电领域工业控制阀用气动放大器的设计、生产与验收。

本文件也适用于其它领域工业控制阀用气动放大器（以下简称气动放大器）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db： 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 22137.1—2008  工业过程控制系统用阀门定位器第1部分：气动输出阀门定位器性能评定方法

GB/T 30832  阀门  流量系数和流阻系数试验方法

EJ/T 1197—2007  核电厂安全级电气设备质量鉴定试验方法与环境条件

HAF·J0053—1995  核设备抗震鉴定试验指南

JB/T 7368—2015  工业过程控制系统用阀门定位器

NB/T 20093—2012  核电厂安全级阀门驱动装置的鉴定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

气动放大器  Pneumatic amplifier

一种能够提高执行机构动作速度，减小时间滞后的高容量空气继动器。

基本参数、结构型式

基本参数

工作压力：0 MPa～1.0MPa。

接口尺寸：NPT1/4、NPT1/2、NPT3/4、NPT1。

控制比例：1：1。

动作寿命：≥10万次。

耗气量：≤3L/min。

气动放大器的密封件材质应符合以下规定：

      - a)	常温型：丁腈橡胶（NBR）；

      - b)	低温型：氢化丁腈橡胶（HNBR）；

- c)  高温型：三元乙丙橡胶（EPDM）。

高温型只用于核电耐辐照。

结构型式

气动放大器的结构如图1所示：

标引序号说明：

1—上盖；

2—动阀座部件；

3—进气阀座；

4—底座；

5—弹簧座；

6—调整柱；

7—上膜片；

8—排气环；

9—阀芯部件；

10—复位弹簧。

- 图1 气动放大器结构

要求

工作环境

- 环境温度：

常温型：-20℃～+65℃；

低温型：-40℃～+65℃；

高温型：-20℃～+120℃。

- 相对湿度：≤95%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa；

- 气源：干燥洁净的压缩空气。

基本误差

气动放大器的基本误差应不超过±1%，基本误差用额定压力范围的百分数表示。

回差

气动放大器的回差应不超过1%，回差用额定压力范围的百分数表示。

死区

气动放大器的死区宽度应不超过5%，死区宽度用额定压力范围的百分数表示。

密封

气动放大器的下列部位不得有漏气现象：

- 排气环上的排气孔；

气动放大器底座与弹簧座的连接处；

气动放大器底座与排气环的连接处；

气动放大器上盖与排气环的连接处；

气动放大器上盖与调整柱的密封处；

气动放大器紧固件位置。

流量系数Cv

气动放大器的流量系数应满足表1 的规定。

表1 气动放大器不同接口尺寸对应流量系数关系

| 接口尺寸 | NPT1/4 | NPT1/2 | NPT3/4 | NPT1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量系数Cv | 1.0～1.3 | 2.3～2.7 | 3.7～4.9 | 9.5～11 |

耗气量

气动放大器的耗气量应不超过3L/min。

动作寿命

气动放大器的动作寿命应不低于4万次，试验后其基本误差、回差和死区仍应满足5.2、5.3、5.4的要求。

气源压力变化影响

气源压力从额定值变化±10kPa时，气动放大器的输出信号变化量不超过±1%。

环境温度变化影响

在环境温度变化范围内，每变化10℃所引起的气动放大器输出信号变化量不超过基本误差限值的绝对值。

安装位置变化影响

气动放大器在正常安装位置和角度的基础上，倾斜±10°后，其基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

输入过载影响

气动放大器施加150%的输入过载信号后，其基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

机械振动影响试验

气动放大器振动老化试验后，结构完整无明显破损现象，其基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

抗运输环境性能

气动放大器抗运输环境性能试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

热老化

气动放大器热老化试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

辐照老化

气动放大器辐照老化试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

交变湿热

气动放大器交变湿热试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

循环老化

气动放大器循环老化试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

加压循

气动放大器加压循环试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

地震

气动放大器地震试验后，其各零部件应无松动或脱落现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

辐照

气动放大器辐照试验后，其结构完整无明显破损现象，基本误差和回差仍应满足5.2和5.3的要求。

外观

气动放大器表面涂层应光洁、完好，不得有剥落、碰伤及划痕等缺陷；紧固件不得有松动和损伤等现象；铭牌及标志内容应正确。

试验方法

试验条件

推荐的大气条件

推荐在下述大气条件下进行：

- 温度：15 ℃～35 ℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86 kPa～106 kPa；

- 气源压力：额定值，允差为±1%。

在试验过程中，环境温度的变化应不大于1 ℃/10 min，并需在试验报告中注明实际的试验条件。

试验注意事项

试验应符合以下规定：

- 试验时，输入压力信号应平稳地增大或减小，并按同一方向逼近试验点，防止过冲；

- 在每一试验点，应在气动放大器稳定后才能进行记录；

- 试验用压缩空气应干燥、洁净。

基本误差试验

在额定压力范围内将信号压力平稳地按增大或减小的方向输入到气动放大器，测定点至少包括额定压力的0％、25％、50％、75％、100％共5个点。每个测定点应在输入压力信号增大和减小的方向上各至少测量3次。记录气动放大器各初始值所对应的输出压力值，并按公式（1）计算各初始点误差，其最大值作为基本误差。

σi=pi-PiP×100%	（1）

- 式中：

- σi ——第i测定点的误差，%；

- pi  ——第i测定点的实际输出压力值，单位为MPa；

- Pi ——理论测定点的输出压力值，单位为MPa；

P  ——额定压力范围，单位为MPa。

Pi可根据实际需求设定。

回差试验

根据6.2所测得的各试验点信号压力增大、减小的方向输出压力的最大差值即为回差，按公式（2）计算回差，取最大值作为实验结果。

δi=|piU-piD|P×100%	（2）

式中：

- δi  ——第i测定点的回差，%；

- piU ——输入压力信号增大时第i测定点的实际输出压力值，单位为MPa；

- piD ——输入压力信号减小时第i测定点的实际输出压力值，单位为MPa；

P    ——额定压力范围，单位为MPa。

死区试验

按相同方向缓慢改变输入压力信号，直至观察出一个可察觉的输出压力变化，记下这时的输入压力信号；继续按相反方向缓慢改变输入压力信号，直至观察出一个可察觉的输出压力变化，记下这时的输入压力信号。测定点为额定压力的25％、50％、75％共3个点，每个测定点至少测量3次，按公式（3）计算死区，取最大值作为实验结果。

xi=|pia-pib|P×100%	（3）

式中：

- xi  ——第i测定点的死区，%；

- pia ——第i测定点相同方向输出压力变化后输入信号压力值，单位为MPa；

- pib ——第i测定点反方向输出压力变化后输入信号压力值，单位为MPa；

P    ——额定压力范围，单位为MPa。

密封试验

对气动放大器加载额定压力范围50%的输入压力信号，用肥皂水检查第5.5中要求的各部位。

流量系数试验

按GB/T 30832规定的方法进行试验，测量管路中气动放大器的前后压差以及管路系统的流量，按公式（4）和（5）计算流量系数 。

Kv=10×Q×ρΔpv×ρ0	（4）

式中：

- Kv  ——以m3/h计算的流量系数；

- Q     ——测得的管系统流量，单位为m³/h；

- Δpv ——气动放大器前后净压差，单位为kPa；

ρ     ——水的密度，单位为kg/m³；

ρ0   ——15 ℃时水的密度，单位为kg/m³。

Cv=1.156×Kv	（5）

式中：

- Cv  ——美国以gal/min计算的流量系数。

耗气量试验

将气源压力调整到额定压力范围的上限值，调整输入信号压力使气动放大器输出压力为额定压力范围的50％，测量输出没有流量（即密封输出，输出压力恒定）时，供源管线中的流量。测量的流量以中间稳态耗气量记录。

动作寿命试验

气动放大器动作寿命试验连接示意图如图2所示：

图2 气动放大器动作寿命试验连接示意图

将气动放大器输入压力调整为额定压力范围的50％，信号压力调整为额定压力范围的50％，打开计数器，通过电磁阀通断电控制气动放大器的打开、关闭动作，动作频率保持在4-12次/min的范围内，记录动作次数，试验结束后重复进行6.2、6.3、6.5的试验，测试结果应符合5.2、5.3、5.5的要求。

气源压力变化影响试验

按将气源压力稳定在额定值上，将输入信号调整为额定压力范围的50％，记录输出信号值a。分别改变气源压力±10kPa，再次记录输出信号值b。a和b两项输出值之差，取最大值并以额定压力范围的百分数表示。

环境温度变化影响试验

根据气动放大器的要求，常温型工作温度范围为-20℃～65℃，低温型工作温度范围为-40℃～65℃，高温型工作温度范围为-20℃～120℃。每一试验温度的允差为±2℃，保温2h。试验温度和顺序如下：

- 常温型：+20℃、+40℃、+65℃、+20℃、0℃、-20℃；

低温型：+20℃、+40℃、+65℃、+20℃、0℃、-20℃、-40℃；

高温型：+20℃、+40℃、+60℃、+80℃、+100℃、+120℃、+20℃、0℃、-20℃。

在每个温度点上，调整输入信号为额定压力范围的 25％、75％，测试气动放大器的输出信号。重复上述试验 2 次。取每一温度点上两次测量的平均值，按公式（6）和（7）计算两相邻温度变化 10℃时，输出信号的变化量：

∆T0=|XT1-XT0|/L0.1|T1-T0|×100%	（6）

∆T1=|LT1-LT0|/L0.1|T1-T0|×100%	（7）

式中：

- ∆T0 ——温度每变化10℃，信号压力额定范围25％位置上的输出信号变化量，%；

- ∆T1 ——温度每变化10℃，信号压力额定范围75％位置上的输出信号变化量，%；

- XT0 ——起始温度时实测的信号压力额定范围25％位置上的输出信号值，单位为MPa；

- XT1 ——相邻温度时实测的信号压力额定范围25％位置上的输出信号值，单位为MPa；

L     ——额定压力范围，单位为MPa；

T0   ——起始温度，单位为℃；

T1   ——相邻温度，单位为℃；

- LT0 ——起始温度时实测的信号压力额定范围75％位置上的输出信号值，单位为MPa；

- LT1 ——相邻温度时实测的信号压力额定范围75％位置上的输出信号值，单位为MPa；

安装位置影响试验

按GB/T 22137.1-2008中6.6.4节规定的方法，参考测量后，使气动放大器安装位置相对规定的安装位置任一位置倾斜±10°后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。在相互垂直的两个平面倾斜，共进行四次测量。

输入过载影响试验

按JB/T 7368-2015中6.7节及GB/T 22137.1-2008中6.7节规定的方法进行试验，对气动放大器加载为额定压力范围150%的输入信号，并保持10min 后移除信号，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

机械振动影响试验

按NB/T 20093-2012中14.3节、JB/T 7368-2015中6.12节及GB/T 22137.1-2008中6.6.6节规定的方法进行试验，试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

抗运输环境性能试验

按JB/T 7368-2015中6.21节规定的方法进行试验后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

热老化试验1）

按EJ/T 1197-2007中5.4.2.1节规定的方法进行试验，试验过程中不通气。依据阿伦纽斯公式（8）：

t1t2=expϕk×1T1-1T2	（8）

式中：

- t1 ——鉴定寿命的数值，单位为小时（h）；

- t2 ——加速老化时间的数值，单位为小时（h）；

- ϕ   ——材料的活化能，单位为电子伏特（eV）；

- k    ——玻尔兹曼常数（0.8617×10-4eV/K）；

T1   ——正常使用环境温度的数值，单位为开尔文（K）；

T2   ——加速老化温度的数值；单位为开尔文（K）；

气动放大器热老化试验参数见表2

表2 热老化试验参数表

| 鉴定寿命（年） | 环境温度（℃） | 活化能（eV） | 试验温度（℃） | 试验时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55 | 0.80 | 130 | 454h+46h（10%裕量） |
| 热老化试验只针对高温型气动放大器，其所使用的主要非金属材料为三元乙丙橡胶，活化能保守采用0.8eV。 |  |  |  |  |

热老化试验具体条件如下：

- 试验件按要求进行试验前的外观检查和基本性能检测，且全部合格；

将试验件放置在试验箱中央，试验件不通气；

设置高温报警温度为试验温度+10℃；

调节换气量设置为不小于10次/h；

从室温25℃开始，升温速率小于1℃/min，将温度升至试验温度；

维持箱内温度恒定，累计运行时间为最终确定的试验时间（不含1小时稳定时间）；

将温度降至室温25℃，降温速率小于1℃/min；

开始试验，试验数据以 2 次/分的速率进行采集并储存。

热老化试验装置要求：温度均匀度±2℃（空载、恒定）、换气量不低于 10 次/小时，箱内布置温度测点不少于5个。

试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

辐照老化试验

      - 按EJ/T 1197-2007中7.2节规定的方法进行试验，试验过程中不通气。试验条件如下：

- 每小时三倍容积的换气率；

- 试验箱内环境和设备均稳定在70℃时开始辐照；

- 辐照累积剂量：≥100kGy；

- 辐照剂量率：1kGy/h±0.5kGy/h。

      - 试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

上述试验施加的累积剂量水平与标准化华龙一号压水堆核电机组HPR1000设备鉴定条件辐照老化试验要求相对应。当被鉴定设备在实际中具有不同的鉴定寿命要求或是安装于主管道上或其表面等剂量率较高的位置时，应按相同的保守水平确定累积剂量。

交变湿热试验

      - 按EJ/T 1197-2007中5.4.3节及GB/T 2423.4中规定的方法进行试验，试验过程中不通气。试验条件如下：

- 高温阶段：55℃；

- 低温阶段：25℃；

- 循环次数：2次（一次为24小时）；

      - 试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

循环老化试验

      - 试验按图2进行连接，将气动放大器输入压力调整为额定压力范围的50％，信号压力调整为额定压力范围的50％，打开计数器，通过电磁阀通断电控制气动放大器的打开、关闭动作，动作频率保持在4-12次/min的范围内，记录动作次数，动作次数可根据实际需求确定。

      - 试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

加压循环试验

      - 按NB/T 20093-2012中13.3节规定的方法进行试验，试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

地震试验

- 按NB/T 20093-2012中15.3节及HAF·J0053-1995中8.2节规定的方法进行试验，试验先后分为振动响应探查和地震试验。试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

辐照试验

按EJ/T1197-2007中8.2节规定的方法进行试验，试验条件如下：

- 每小时三倍容积的换气率；

- 试验箱内环境和设备均稳定在70℃时开始辐照；

- 辐照累积剂量：660kGy；

- 辐照剂量率：1kGy/h±0.5kGy/h。

试验结束后，重复进行6.2和6.3的试验方法，测试结果应符合5.2和5.3的要求。

上述试验施加的累积计量水平与标准化华龙一号压水堆核电机组HPR1000设备鉴定条件辐照试验要求相对应，其他核电厂应具体分析确定。

外观

气动放大器的外观应采用目测法进行检查。

检验规则

出厂检验

每台产品须经质量检查部门检验，取得合格证后方能出厂。出厂检验项目按表4的规定进行。

表4 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本误差 | ▲ | ▲ | 5.2 | 6.2 |
| 2 | 回差 | ▲ | ▲ | 5.3 | 6.3 |
| 3 | 死区 | ▲ | ▲ | 5.4 | 6.4 |
| 4 | 密封性 | ▲ | ▲ | 5.5 | 6.5 |
| 5 | 流量系数Cv | - | ▲ | 5.6 | 6.6 |
| 6 | 耗气量 | - | ▲ | 5.7 | 6.7 |
| 7 | 动作寿命 | - | ▲ | 5.8 | 6.8 |
| 8 | 气源压力变化影响 | - | ▲ | 5.9 | 6.9 |
| 9 | 环境温度变化影响 | - | ▲ | 5.10 | 6.10 |
| 10 | 安装位置影响 | - | ▲ | 5.11 | 6.11 |
| 11 | 输入过载影响 | - | ▲ | 5.12 | 6.12 |
| 12 | 机械振动影响 | - | ▲ | 5.13 | 6.13 |
| 13 | 抗运输环境性能 | - | ▲ | 5.14 | 6.14 |
| 14 | 热老化a | - | ▲ | 5.15 | 6.15 |
| 15 | 辐照老化a | - | ▲ | 5.16 | 6.16 |
| 16 | 交变湿热a | - | ▲ | 5.17 | 6.17 |
| 17 | 循环老化a | - | ▲ | 5.18 | 6.18 |
| 18 | 加压循环a | - | ▲ | 5.19 | 6.19 |
| 19 | 地震a | - | ▲ | 5.20 | 6.20 |
| 20 | 辐照a | - | ▲ | 5.21 | 6.21 |
| 21 | 外观 | ▲ | ▲ | 5.22 | 6.22 |
| “▲”为检测项，“-”不检测项。 |  |  |  |  |  |
| - a 仅适用于核电用气动放大器。 |  |  |  |  |  |

型式试验

型式试验应按表4的要求进行，且至少试验2台。有下列情况之一时，应进行型式试验：

  - 新产品试制定型鉴定；

- 产品正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 国家质量监督部门提出进行型式检验要求时；

- 停止生产一年以上再恢复生产时；

- 用户提出进行型式试验要求时。

型式试验如有一项不合格，即判定该产品不合格。

使用说明书

使用说明书应有气动放大器的工作原理、技术参数、使用与安装说明、常见故障及排除方法。

标志、包装、贮存

标志

在气动放大器外壳的适当位置上固定铭牌，铭牌上的线、字应清晰，内容包括：

  - 制造商名称或厂标；

  - 产品名称和型号；

  - 主要技术参数；

  - 环境温度；

  - 产品制造年月和编号。

包装

气动放大器出厂时应按GB/T 13384的要求妥善包装，保证运输中不致损坏。

随同气动放大器装箱的技术文件有：

- 产品出厂合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱单。

贮存

气动放大器应贮存在环境温度为5 ℃～40 ℃、相对湿度不大于90%的通风室内，周围空气中不应含有对产品有腐蚀性的有害物质。

参考文献

[1] GB/T 4213-2024  气动控制阀

[2] GB/T 2423.1-2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

[3] GB/T 2423.2-2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

[4] GB/T 2423.3-2016  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

[5] JB/T 6378-2008  气动换向阀技术条件

[6] RCC-E-2016  核岛电气设备设计和建造规则